## all_events
_id | timestamp | type | statusRaw | hour | 03 - pump status (1) | ??? | cgm | temp basal | ins. del. | bol. dual | bol. square | bol. Normal | suspended | 04 - now bolusing (4) | 08 - ?? (4) | 0C - NM (2) | 0E - NR (2) | 10 - last bolus amount (4) | 14 - last bolus time (4) | 18 - last bolus ref. (2) | 1A - basal pattern (1) | 1B - basal rate (4) | 1F -temp basal rate (4) | 24 - temp. min (2) | 26 - basal units/day (4) | 2A - battery (1) | 2B - res. insulin (4)2 | 2F - res. hours (1) | 30 - res. min (1) | 31 - active insulin (4) | 35 - SGV (2) | 35 - SGV special bit (2) | 37 - sgv time (4)2 | 3B - sgv time offst (4) | 3F - low susp (1) | 40 trend | trend | 41 status (1) | 42 control (1) | 43 calib time remaining | 45 battery | 46 rate of change (2) | calc rate of change | calc arrow | comp | 48 bolus wizard ? | 49 - BGV (2) | 4B Alerts1 (1) | 4C Alerts2 (1) | 4D - alert time (4) | 51 - alert time offst (4) | 55 ??? | 56 ??? | 57 ??? | 58 - sensor active (4)2 | 5C - sensor active (4) | Comments / observations
ObjectId("5ff7a2e0a5310863ed374007") | 2021-01-08T01:10:08.331Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000109A0000000000000000001676320020B21E190000000000009D867476D3A115F6670060100002762A004F00000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 1 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.425 | 0 | 0 | 0.575 | 50 | 214.275 | 25 | 0 | 0 | 157 | FALSE | 009D8674 | 867476D3 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0276 630 | 00101010 0x2A | 0x004F 79 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff7a1b5a53108639940bd09") | 2021-01-08T01:05:09.697Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000109A0000000000000000001482320020B4121900000000000098867475A7A115F66700801000027B2A006B00000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 1 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.425 | 0 | 0 | 0.525 | 50 | 214.325 | 25 | 0 | 0 | 152 | FALSE | 00988674 | 867475A7 | 00000000 0x00 | 10000000 0x80 | 1 arrows up | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x027B 635 | 00101010 0x2A | 0x006B 107 | 1 | 1 arrows up | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff7a088a53108605e67383f") | 2021-01-08T01:00:08.735Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000109A0000000000000000001388320020B50C19000000000000928674747BA115F6670060100002802A006200000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 1 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.425 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | 214.35 | 25 | 0 | 0 | 146 | FALSE | 00928674 | 8674747B | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0280 640 | 00101010 0x2A | 0x0062 98 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff79f5da53108601336123f") | 2021-01-08T00:55:08.891Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E0001000011940000000000000000001194320020B70019000000000000868674734FA115F6670060100002852A004300000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 0 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 50 | 214.4 | 25 | 0 | 0 | 134 | FALSE | 00868674 | 8674734F | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0285 645 | 00101010 0x2A | 0x0043 67 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff79e31a531085fe4ef1705") | 2021-01-08T00:50:09.268Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E000100001194000000000000000000109A320020B7FA1900000003E8007F86747223A115F66700601000028A2A000600000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 0 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.45 | 0 | 0 | 0.425 | 50 | 214.425 | 25 | 0 | 0.1 | 127 | FALSE | 007F8674 | 86747223 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x028A 650 | 00101010 0x2A | 0x0006 6 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff79d04a531085fb86c147c") | 2021-01-08T00:45:08.461Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E0001000011940000000000000000000EA6320020B9EE1900000003E8007A867470F7A115F66700601000028F2A000000000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 0 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.45 | 0 | 0 | 0.375 | 50 | 214.475 | 25 | 0 | 0.1 | 122 | FALSE | 007A8674 | 867470F7 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x028F 655 | 00101010 0x2A | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff79bd7a531085f86c33898") | 2021-01-08T00:40:07.681Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E0001000011940000000000000000000DAC320020BAE81900000003E8007A86746FCBA115F6670060100002942AFFC900000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 0 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.45 | 0 | 0 | 0.35 | 50 | 214.5 | 25 | 0 | 0.1 | 122 | FALSE | 007A8674 | 86746FCB | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0294 660 | 00101010 0x2A | 0xFFC9 -55 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff79aada531085f657db6d3") | 2021-01-08T00:35:09.664Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E0001000011940000000000000000000BB8320020BCDC1900000003E8007F86746E9FA115F6670060100002992AFFCC00000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 0 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.45 | 0 | 0 | 0.3 | 50 | 214.55 | 25 | 0 | 0.1 | 127 | FALSE | 007F8674 | 86746E9F | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0299 665 | 00101010 0x2A | 0xFFCC -52 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff79980a531085f2e538cf4") | 2021-01-08T00:30:08.084Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E0001000011940000000000000000000ABE320020BDD61900000003E8008786746D73A115F66700601000029E2A000000000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 0 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.45 | 0 | 0 | 0.275 | 50 | 214.575 | 25 | 0 | 0.1 | 135 | FALSE | 00878674 | 86746D73 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x029E 670 | 00101010 0x2A | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff79853a531085f03187fdf") | 2021-01-08T00:25:07.303Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000119400000000000000000008CA320020BFCA1900000003E8008A86746C47A115F6670060100002A32A004B00000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 0 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.45 | 0 | 0 | 0.225 | 50 | 214.625 | 25 | 0 | 0.1 | 138 | FALSE | 008A8674 | 86746C47 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02A3 675 | 00101010 0x2A | 0x004B 75 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff79728a531085ec39d55c5") | 2021-01-08T00:20:08.515Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000119400000000000000000007D0320020C0C41900000003E8008786746B1BA115F6670060100002A82A002200000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 0 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.45 | 0 | 0 | 0.2 | 50 | 214.65 | 25 | 0 | 0.1 | 135 | FALSE | 00878674 | 86746B1B | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02A8 680 | 00101010 0x2A | 0x0022 34 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff795fea531085e708c556f") | 2021-01-08T00:15:09.861Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000119400000000000000000005DC320020C2B81900000007D00082867469EFA115F6670060100002AD2A002200000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 0 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.45 | 0 | 0 | 0.15 | 50 | 214.7 | 25 | 0 | 0.2 | 130 | FALSE | 00828674 | 867469EF | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02AD 685 | 00101010 0x2A | 0x0022 34 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff793a4a531085dc70fcd86") | 2021-01-08T00:05:08.102Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000119400000000000000000002EE320020C5A61900000007D0007B86746797A115F6670060100002B72A000000000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 0 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.45 | 0 | 0 | 0.075 | 50 | 214.775 | 25 | 0 | 0.2 | 123 | FALSE | 007B8674 | 86746797 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02B7 695 | 00101010 0x2A | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff7927ba531085a65bc1dc8") | 2021-01-08T00:00:11.450Z | PumpStatusEventRaw | 02013C1000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000119400000000000000000001F4320020C6A01900000007D00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 0 | 00010000 0x10 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.45 | 0 | 0 | 0.05 | 50 | 214.8 | 25 | 0 | 0.2 |  | FALSE | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 3 arrows down | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 0x0000 0 | 00000000 0x00 | 0x0000 0 | 0 | No arrows | FALSE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff7914ca5310859f3a2eff0") | 2021-01-07T23:55:08.110Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000157C000000000000000001DB96320020C8941900000007D000728674653FA115F6670060100002C12AFFDB00000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 23 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.55 | 0 | 0 | 12.175 | 50 | 214.85 | 25 | 0 | 0.2 | 114 | FALSE | 00728674 | 8674653F | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02C1 705 | 00101010 0x2A | 0xFFDB -37 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff7901fa5310859c412676f") | 2021-01-07T23:50:07.320Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000157C000000000000000001DA9C320020C98E1900000007D0007486746413A115F6670060100002C62AFFB000000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 23 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.55 | 0 | 0 | 12.15 | 50 | 214.875 | 25 | 0 | 0.2 | 116 | FALSE | 00748674 | 86746413 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02C6 710 | 00101010 0x2A | 0xFFB0 -80 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff78ef5a53108598346c9fb") | 2021-01-07T23:45:08.974Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000157C000000000000000001D8A8320020CB82190000000BB80079867462E7A115F6670060100002CB2AFFAA00000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 23 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.55 | 0 | 0 | 12.1 | 50 | 214.925 | 25 | 0 | 0.3 | 121 | FALSE | 00798674 | 867462E7 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02CB 715 | 00101010 0x2A | 0xFFAA -86 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff78dcaa5310859431d7774") | 2021-01-07T23:40:10.386Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000157C000000000000000001D6B4320020CD76190000000BB80082867461BBA115F6670060100002D02AFFD500000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 23 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.55 | 0 | 0 | 12.05 | 50 | 214.975 | 25 | 0 | 0.3 | 130 | FALSE | 00828674 | 867461BB | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02D0 720 | 00101010 0x2A | 0xFFD5 -43 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff78c9da5310858f9fc987a") | 2021-01-07T23:35:09.356Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000157C000000000000000001D4C0320020CF6A190000000BB8007F8674608FA115F6670060100002D52AFFF300009F00000000000000000000000000000008C7000008C7 | 23 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.55 | 0 | 0 | 12 | 50 | 215.025 | 25 | 0 | 0.3 | 127 | FALSE | 007F8674 | 8674608F | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02D5 725 | 00101010 0x2A | 0xFFF3 -13 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 159 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7 | Normal calibration (before due)
ObjectId("5ff78b72a53108588f452469") | 2021-01-07T23:30:10.178Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000157C000000000000000001D2CC320020D15E190000000BB8007486745F63A115F66700601000005A2AFFF500009F00000000000000000000000000000008C7000008C7 | 23 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.55 | 0 | 0 | 11.95 | 50 | 215.075 | 25 | 0 | 0.3 | 116 | FALSE | 00748674 | 86745F63 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x005A 90 | 00101010 0x2A | 0xFFF5 -11 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 159 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff78a55a5310857e091362b") | 2021-01-07T23:25:25.035Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000157C000000000000000001D0D8320020D352190000000FA0007486745F63A115F66700601000005A2AFFF500000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 23 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.55 | 0 | 0 | 11.9 | 50 | 215.125 | 25 | 0 | 0.4 | 116 | FALSE | 00748674 | 86745F63 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x005A 90 | 00101010 0x2A | 0xFFF5 -11 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff78918a5310857978ee85d") | 2021-01-07T23:20:08.543Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000157C000000000000000001CFDE320020D44C190000000FA0007A86745D0BA115F6670060100000642AFFD200000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 23 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.55 | 0 | 0 | 11.875 | 50 | 215.15 | 25 | 0 | 0.4 | 122 | FALSE | 007A8674 | 86745D0B | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0064 100 | 00101010 0x2A | 0xFFD2 -46 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff787eba53108570aa67ec6") | 2021-01-07T23:15:07.755Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000157C000000000000000001CDEA320020D640190000000FA0007B86745BDFA115F6670060100000692AFFD200000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 23 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.55 | 0 | 0 | 11.825 | 50 | 215.2 | 25 | 0 | 0.4 | 123 | FALSE | 007B8674 | 86745BDF | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0069 105 | 00101010 0x2A | 0xFFD2 -46 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff786c1a53108568db911ef") | 2021-01-07T23:10:09.466Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000157C000000000000000001CBF6320020D834190000000FA0007B86745AB3A115F66700601000006E2A000000000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 23 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.55 | 0 | 0 | 11.775 | 50 | 215.25 | 25 | 0 | 0.4 | 123 | FALSE | 007B8674 | 86745AB3 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x006E 110 | 00101010 0x2A | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff78594a53108563b93f2f7") | 2021-01-07T23:05:08.158Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000157C000000000000000001CA02320020DA28190000001388008186745987A115F6670060100000732A000000000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 23 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.55 | 0 | 0 | 11.725 | 50 | 215.3 | 25 | 0 | 0.5 | 129 | FALSE | 00818674 | 86745987 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0073 115 | 00101010 0x2A | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff78469a53108531c71b2a2") | 2021-01-07T23:00:09.395Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E00010000157C000000000000000001C80E320020DC1C19000000138800808674585BA115F6670020100000782AFF3700000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 23 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.55 | 0 | 0 | 11.675 | 50 | 215.35 | 25 | 0 | 0.5 | 128 | FALSE | 00808674 | 8674585B | 00000000 0x00 | 00100000 0x20 | 2 arrows down | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0078 120 | 00101010 0x2A | 0xFF37 -201 | -2 | 2 arrows down | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff77fbaa531085233d12319") | 2021-01-07T22:40:10.355Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E000100001770000000000000000001C03E320020E3EC190000001B5800AF867453ABA115F66700401000008C2AFF4E00000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 22 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 11.475 | 50 | 215.55 | 25 | 0 | 0.7 | 175 | FALSE | 00AF8674 | 867453AB | 00000000 0x00 | 01000000 0x40 | 1 arrows down | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x008C 140 | 00101010 0x2A | 0xFF4E -178 | -1 | 1 arrows down | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff77e8da5310851f6a3e1fb") | 2021-01-07T22:35:09.361Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E000100001770000000000000000001BE4A320020E5E0190000001B5800B98674527FA115F6670060100000912AFFD500000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 22 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 11.425 | 50 | 215.6 | 25 | 0 | 0.7 | 185 | FALSE | 00B98674 | 8674527F | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0091 145 | 00101010 0x2A | 0xFFD5 -43 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff77d61a5310851b818a23e") | 2021-01-07T22:30:09.462Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E000100001770000000000000000001BC56320020E7D4190000001F4000C386745153A115F6670060100000962A000000000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 22 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 11.375 | 50 | 215.65 | 25 | 0 | 0.8 | 195 | FALSE | 00C38674 | 86745153 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0096 150 | 00101010 0x2A | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff77c33a531085181a5f53e") | 2021-01-07T22:25:07.801Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E000100001770000000000000000001BA62320020E9C8190000001F4000C586745027A115F66700601000009B2A001C00000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 22 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 11.325 | 50 | 215.7 | 25 | 0 | 0.8 | 197 | FALSE | 00C58674 | 86745027 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x009B 155 | 00101010 0x2A | 0x001C 28 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff77b13a53108511d93ac19") | 2021-01-07T22:20:18.842Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E000100001770000000000000000001B86E320020EBBC190000001F4000C586745027A115F66700601000009B2A001C00000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 22 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 11.275 | 50 | 215.75 | 25 | 0 | 0.8 | 197 | FALSE | 00C58674 | 86745027 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x009B 155 | 00101010 0x2A | 0x001C 28 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff779dca5310850a2829be6") | 2021-01-07T22:15:08.199Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E000100001770000000000000000001B67A320020EDB019000000232800C086744DCFA115F6670060100000A52A000000000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 22 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 11.225 | 50 | 215.8 | 25 | 0 | 0.9 | 192 | FALSE | 00C08674 | 86744DCF | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x00A5 165 | 00101010 0x2A | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff778afa5310850302b1dfe") | 2021-01-07T22:10:07.425Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000001B58278A41162E000100001770000000000000000001B486320020EFA419000000232800C386744CA3A115F6670060100000AA2A001900000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 22 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.7 | 278A4116 | 0x2E00 11776 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 11.175 | 50 | 215.85 | 25 | 0 | 0.9 | 195 | FALSE | 00C38674 | 86744CA3 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x00AA 170 | 00101010 0x2A | 0x0019 25 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff76aaca5310849ba76da27") | 2021-01-07T21:10:20.459Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000002710278A247E2D0001000019640000000000000000019C1C32002123661900000032C800CF86743E93A115F6670560100000E62AFFEA00000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 21 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 278A247E | 0x2D00 11520 | 00000001 0x01 | 0.65 | 0 | 0 | 10.55 | 50 | 217.175 | 25 | 0 | 1.3 | 207 | FALSE | 00CF8674 | 86743E93 | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x00E6 230 | 00101010 0x2A | 0xFFEA -22 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff7697fa53108495cabcd2d") | 2021-01-07T21:05:19.301Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000002710278A247E2D0001000019640000000000000000019A28320021255A190000003A9800D086743D67A115F6670560100000EB2AFFE400000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 21 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 278A247E | 0x2D00 11520 | 00000001 0x01 | 0.65 | 0 | 0 | 10.5 | 50 | 217.225 | 25 | 0 | 1.5 | 208 | FALSE | 00D08674 | 86743D67 | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x00EB 235 | 00101010 0x2A | 0xFFE4 -28 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff7671da5310845b3cd80ab") | 2021-01-07T20:55:09.469Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000002710278A247E2D00010000177000000000000000000195463200212A3C19000000465000D586743B0FA115F6670560100000F52AFFDE00000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 20 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 278A247E | 0x2D00 11520 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 10.375 | 50 | 217.35 | 25 | 0 | 1.8 | 213 | FALSE | 00D58674 | 86743B0F | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x00F5 245 | 00101010 0x2A | 0xFFDE -34 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff765f0a53108458db9560d") | 2021-01-07T20:50:08.591Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000002710278A247E2D00010000177000000000000000000193523200212C30190000004A3800D7867439E3A115F6670140100000FA2AFF9300000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 20 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 278A247E | 0x2D00 11520 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 10.325 | 50 | 217.4 | 25 | 0 | 1.9 | 215 | FALSE | 00D78674 | 867439E3 | 00000001 0x01 | 01000000 0x40 | 1 arrows down | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x00FA 250 | 00101010 0x2A | 0xFF93 -109 | -1 | 1 arrows down | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff764c6a5310844ea3f097d") | 2021-01-07T20:45:10.037Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000002710278A247E2D000100001770000000000000000001915E3200212E2419000000520800E0867438B7A115F6670560100000FF2AFFB600000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 20 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 278A247E | 0x2D00 11520 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 10.275 | 50 | 217.45 | 25 | 0 | 2.1 | 224 | FALSE | 00E08674 | 867438B7 | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x00FF 255 | 00101010 0x2A | 0xFFB6 -74 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff7626ca53108447a7c2ee6") | 2021-01-07T20:35:08.323Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000002710278A247E2D0001000017700000000000000000018D76320021320C190000005DC000E98674365FA115F6670560100001092A000000000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 20 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 278A247E | 0x2D00 11520 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 10.175 | 50 | 217.55 | 25 | 0 | 2.4 | 233 | FALSE | 00E98674 | 8674365F | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0109 265 | 00101010 0x2A | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff7614ba531084427328925") | 2021-01-07T20:30:19.789Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000002710278A247E2D0001000017700000000000000000018B82320021340019000000659000E98674365FA115F6670560100001092A000000000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 20 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 278A247E | 0x2D00 11520 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 10.125 | 50 | 217.6 | 25 | 0 | 2.6 | 233 | FALSE | 00E98674 | 8674365F | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0109 265 | 00101010 0x2A | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff76015a5310843be72ba12") | 2021-01-07T20:25:09.326Z | PumpStatusEventRaw | 02013C1000000000000000000000000000002710278A247E2D000100001770000000000000000001898E32002135F4190000006D600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008C7000008C7 | 20 | 00010000 0x10 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 278A247E | 0x2D00 11520 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 10.075 | 50 | 217.65 | 25 | 0 | 2.8 |  | FALSE | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 3 arrows down | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 0x0000 0 | 00000000 0x00 | 0x0000 0 | 0 | No arrows | FALSE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C7 | 000008C7
ObjectId("5ff75ee8a531084358bcbe15") | 2021-01-07T20:20:07.950Z | PumpStatusEventRaw | 02013C1000000000000000000000000000002710278A247E2D00010000177000000000000000000188943200213EBE1900000075300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008C6000008C6 | 20 | 00010000 0x10 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 278A247E | 0x2D00 11520 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 10.05 | 50 | 217.875 | 25 | 0 | 3 |  | FALSE | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 3 arrows down | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 0x0000 0 | 00000000 0x00 | 0x0000 0 | 0 | No arrows | FALSE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C6 | 000008C6
ObjectId("5ff75dbda5310842efcfa04e") | 2021-01-07T20:15:09.138Z | PumpStatusEventRaw | 02013C1000000000000000000000000000002710278A247E2D00010000177000000000000000000186A032002140B21900000079180000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008C6000008C6 | 20 | 00010000 0x10 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 278A247E | 0x2D00 11520 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 50 | 217.925 | 25 | 0 | 3.1 |  | FALSE | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 3 arrows down | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 0x0000 0 | 00000000 0x00 | 0x0000 0 | 0 | No arrows | FALSE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C6 | 000008C6 | sensor distant (bath), injection set changed + insuln reloaded
ObjectId("5ff75a39a531083e7d5cefcd") | 2021-01-07T20:00:09.233Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000002710278A247E2D00010000177000000000000000000182B832000B1AC619000000908800F686742E2AA115F66705601000012C2A001C00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 20 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 278A247E | 0x2D00 11520 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 9.9 | 50 | 72.775 | 25 | 0 | 3.7 | 246 | FALSE | 00F68674 | 86742E2A | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x012C 300 | 00101010 0x2A | 0x001C 28 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff7590ca531083e4aa6a0bb") | 2021-01-07T19:55:07.980Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5200000DAC0000000000002D0000004268278A18A12C000100001B5800000000000000000180C432000B361E190000007D0000F286742CFEA115F6670560100001312A000500000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 19 | 01010010 0x52 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | 00000DAC | 00000000 | 0x0000 0 | 0x2D00 11520 | 1.7 | 278A18A1 | 0x2C00 11264 | 00000001 0x01 | 0.7 | 0 | 0 | 9.85 | 50 | 73.475 | 25 | 0 | 3.2 | 242 | FALSE | 00F28674 | 86742CFE | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0131 305 | 00101010 0x2A | 0x0005 5 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff7558aa531083d8b93dec9") | 2021-01-07T19:40:10.297Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000004268278A18A12C000100001B5800000000000000000179EE32000B4AA0190000007D0000F48674297AA115F6670560100001402AFFC400000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 19 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.7 | 278A18A1 | 0x2C00 11264 | 00000001 0x01 | 0.7 | 0 | 0 | 9.675 | 50 | 74 | 25 | 0 | 3.2 | 244 | FALSE | 00F48674 | 8674297A | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0140 320 | 00101010 0x2A | 0xFFC4 -60 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff7545da531083d20fa5d05") | 2021-01-07T19:35:09.202Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000004268278A18A12C000100001B5800000000000000000177FA32000B4C941900000084D001028674284EA115F6670560100001452A000000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 19 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.7 | 278A18A1 | 0x2C00 11264 | 00000001 0x01 | 0.7 | 0 | 0 | 9.625 | 50 | 74.05 | 25 | 0 | 3.4 | 258 | FALSE | 01028674 | 8674284E | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0145 325 | 00101010 0x2A | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff74faba531083becec338c") | 2021-01-07T19:15:07.629Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000004268278A18A12C000100001B580000000000000000016F3032000B555E19000000908800FD8674239EA115F6670560140001592A000400000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 19 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.7 | 278A18A1 | 0x2C00 11264 | 00000001 0x01 | 0.7 | 0 | 0 | 9.4 | 50 | 74.275 | 25 | 0 | 3.7 | 253 | FALSE | 00FD8674 | 8674239E | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010100 0x14 | 00000000 0x00 | 0x0159 345 | 00101010 0x2A | 0x0004 4 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff74afda5310837a3296386") | 2021-01-07T18:55:09.004Z | PumpStatusEventRaw | 02013C5000000000000000000000000000002710278A16002A000100001C52000000000000000001656C32000BCC8219000000271000FA86741EEEA115F66705601400016D2A002500000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 18 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 278A1600 | 0x2A00 10752 | 00000001 0x01 | 0.725 | 0 | 0 | 9.15 | 50 | 77.325 | 25 | 0 | 1 | 250 | FALSE | 00FA8674 | 86741EEE | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010100 0x14 | 00000000 0x00 | 0x016D 365 | 00101010 0x2A | 0x0025 37 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff749d1a5310837561473ed") | 2021-01-07T18:50:09.694Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001C52000000000000000001637832000BF5861900000003E800F786741DC2A115F6670560140001722A002500000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 18 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.725 | 0 | 0 | 9.1 | 50 | 78.375 | 25 | 0 | 0.1 | 247 | FALSE | 00F78674 | 86741DC2 | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010100 0x14 | 00000000 0x00 | 0x0172 370 | 00101010 0x2A | 0x0025 37 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff74778a53108369fc20de2") | 2021-01-07T18:40:08.066Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001C520000000000000000015E9632000BFA681900000003E800F086741B6AA115F66705801400017C2A008C00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 18 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.725 | 0 | 0 | 8.975 | 50 | 78.5 | 25 | 0 | 0.1 | 240 | FALSE | 00F08674 | 86741B6A | 00000101 0x05 | 10000000 0x80 | 1 arrows up | 00010100 0x14 | 00000000 0x00 | 0x017C 380 | 00101010 0x2A | 0x008C 140 | 1 | 1 arrows up | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff7464ba53108364c959c04") | 2021-01-07T18:35:07.299Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001C520000000000000000015CA232000BFC5C1900000003E800E986741A3EA115F6670580140001812A008C00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 18 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.725 | 0 | 0 | 8.925 | 50 | 78.55 | 25 | 0 | 0.1 | 233 | FALSE | 00E98674 | 86741A3E | 00000101 0x05 | 10000000 0x80 | 1 arrows up | 00010100 0x14 | 00000000 0x00 | 0x0181 385 | 00101010 0x2A | 0x008C 140 | 1 | 1 arrows up | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff74522a5310835fad9ce89") | 2021-01-07T18:30:10.698Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001C5200000000000000000159B432000BFF4A1900000007D000E186741912A115F6670580100001862B007B00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 18 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.725 | 0 | 0 | 8.85 | 50 | 78.625 | 25 | 0 | 0.2 | 225 | FALSE | 00E18674 | 86741912 | 00000101 0x05 | 10000000 0x80 | 1 arrows up | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0186 390 | 00101011 0x2B | 0x007B 123 | 1 | 1 arrows up | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff74400a53108359839ae67") | 2021-01-07T18:25:20.181Z | PumpStatusEventRaw | 02013C10000000000000000000000000000027102789ECB329000100001C5200000000000000000157C032000C013E1900000007D00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 18 | 00010000 0x10 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.725 | 0 | 0 | 8.8 | 50 | 78.675 | 25 | 0 | 0.2 |  | FALSE | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 3 arrows down | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 0x0000 0 | 00000000 0x00 | 0x0000 0 | 0 | No arrows | FALSE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff742c7a5310834f903a280") | 2021-01-07T18:20:07.049Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001C5200000000000000000155CC32000C03321900000007D000D2867416BAA115F6670560100001902B003E00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 18 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.725 | 0 | 0 | 8.75 | 50 | 78.725 | 25 | 0 | 0.2 | 210 | FALSE | 00D28674 | 867416BA | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0190 400 | 00101011 0x2B | 0x003E 62 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff7419ca531083483b65fb4") | 2021-01-07T18:15:08.231Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001C5200000000000000000152DE32000C06201900000007D000CF8674158EA115F6670580100001952B008800000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 18 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.725 | 0 | 0 | 8.675 | 50 | 78.8 | 25 | 0 | 0.2 | 207 | FALSE | 00CF8674 | 8674158E | 00000101 0x05 | 10000000 0x80 | 1 arrows up | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0195 405 | 00101011 0x2B | 0x0088 136 | 1 | 1 arrows up | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff7406fa5310834127641a9") | 2021-01-07T18:10:07.448Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001C5200000000000000000150EA32000C0814190000000BB800C886741462A115F66705601000019A2B005000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 18 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.725 | 0 | 0 | 8.625 | 50 | 78.85 | 25 | 0 | 0.3 | 200 | FALSE | 00C88674 | 86741462 | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x019A 410 | 00101011 0x2B | 0x0050 80 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff73f45a5310833781f35fa") | 2021-01-07T18:05:09.467Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001C520000000000000000014DFC32000C0B02190000000BB800C186741336A115F66704601000019F2B005000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 18 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.725 | 0 | 0 | 8.55 | 50 | 78.925 | 25 | 0 | 0.3 | 193 | FALSE | 00C18674 | 86741336 | 00000100 0x04 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x019F 415 | 00101011 0x2B | 0x0050 80 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff73e1aa531082f8e0640a3") | 2021-01-07T18:00:10.148Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001C520000000000000000014C0832000C0CF6190000000BB800BD8674120AA115F6670480100001A42B00A300000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 18 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.725 | 0 | 0 | 8.5 | 50 | 78.975 | 25 | 0 | 0.3 | 189 | FALSE | 00BD8674 | 8674120A | 00000100 0x04 | 10000000 0x80 | 1 arrows up | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x01A4 420 | 00101011 0x2B | 0x00A3 163 | 1 | 1 arrows up | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff73ceda531082f663c22b0") | 2021-01-07T17:55:09.308Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001770000000000000000001491A32000C0FE4190000000FA000B5867410DEA115F6670060100001A92B004900000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 17 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 8.425 | 50 | 79.05 | 25 | 0 | 0.4 | 181 | FALSE | 00B58674 | 867410DE | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x01A9 425 | 00101011 0x2B | 0x0049 73 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff73bc1a531082f3e320246") | 2021-01-07T17:50:09.020Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001770000000000000000001472632000C11D8190000000FA000AB86740FB2A115F6670060100001AE2B004900000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 17 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 8.375 | 50 | 79.1 | 25 | 0 | 0.4 | 171 | FALSE | 00AB8674 | 86740FB2 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x01AE 430 | 00101011 0x2B | 0x0049 73 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff73a95a531082f21b95809") | 2021-01-07T17:45:09.321Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001770000000000000000001453232000C13CC190000000FA000A786740E86A115F6670080100001B32B007F00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 17 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 8.325 | 50 | 79.15 | 25 | 0 | 0.4 | 167 | FALSE | 00A78674 | 86740E86 | 00000000 0x00 | 10000000 0x80 | 1 arrows up | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x01B3 435 | 00101011 0x2B | 0x007F 127 | 1 | 1 arrows up | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff73969a531082edef7c29b") | 2021-01-07T17:40:09.545Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001770000000000000000001433E32000C15C0190000001388009586740D5AA115F6670060100001B82B004F00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 17 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 8.275 | 50 | 79.2 | 25 | 0 | 0.5 | 149 | FALSE | 00958674 | 86740D5A | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x01B8 440 | 00101011 0x2B | 0x004F 79 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff7383ea531082ea1c68f0f") | 2021-01-07T17:35:09.986Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001770000000000000000001414A32000C17B4190000001388008E86740C2EA115F6670060100001BD2B004F00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 17 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 8.225 | 50 | 79.25 | 25 | 0 | 0.5 | 142 | FALSE | 008E8674 | 86740C2E | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x01BD 445 | 00101011 0x2B | 0x004F 79 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff73711a531082e7b6ff6b7") | 2021-01-07T17:30:09.147Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB3290001000017700000000000000000013F5632000C19A8190000001770008986740B02A115F6670060100001C22B005900000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 17 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 8.175 | 50 | 79.3 | 25 | 0 | 0.6 | 137 | FALSE | 00898674 | 86740B02 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x01C2 450 | 00101011 0x2B | 0x0059 89 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff735e4a531082e230b5fc4") | 2021-01-07T17:25:08.279Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB3290001000017700000000000000000013D6232000C1B9C190000001770007F867409D6A115F6670060100001C72B003E00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 17 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 8.125 | 50 | 79.35 | 25 | 0 | 0.6 | 127 | FALSE | 007F8674 | 867409D6 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x01C7 455 | 00101011 0x2B | 0x003E 62 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff734baa531082d94d53af8") | 2021-01-07T17:20:09.879Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB3290001000017700000000000000000013B6E32000C1D90190000001B580078867408AAA115F6670060100001CC2B002F00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 17 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 8.075 | 50 | 79.4 | 25 | 0 | 0.7 | 120 | FALSE | 00788674 | 867408AA | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x01CC 460 | 00101011 0x2B | 0x002F 47 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff7338da531082d1f0b5c1d") | 2021-01-07T17:15:08.935Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001770000000000000000001397A32000C1F84190000001F4000728674077EA115F6670060100001D12B000000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 17 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 8.025 | 50 | 79.45 | 25 | 0 | 0.8 | 114 | FALSE | 00728674 | 8674077E | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x01D1 465 | 00101011 0x2B | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff73135a531082c0dc32a57") | 2021-01-07T17:05:09.090Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001770000000000000000001359232000C236C190000002328006F86740526A115F6670040100001DB2BFF9000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 17 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.6 | 0 | 0 | 7.925 | 50 | 79.55 | 25 | 0 | 0.9 | 111 | FALSE | 006F8674 | 86740526 | 00000000 0x00 | 01000000 0x40 | 1 arrows down | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x01DB 475 | 00101011 0x2B | 0xFF90 -112 | -1 | 1 arrows down | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff727d7a53108273cf314b5") | 2021-01-07T16:25:11.513Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB32900010000138800000000000000000127E632000C31181900000032C800BE8673FBC6A115F6670460100002032B005500000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 16 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.5 | 0 | 0 | 7.575 | 50 | 79.9 | 25 | 0 | 1.3 | 190 | FALSE | 00BE8673 | 8673FBC6 | 00000100 0x04 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0203 515 | 00101011 0x2B | 0x0055 85 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff726a8a531082708e6e5a8") | 2021-01-07T16:20:07.976Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB32900010000138800000000000000000126EC32000C32121900000036B000AE8673FA9AA115F6670060100002082B000000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 16 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.5 | 0 | 0 | 7.55 | 50 | 79.925 | 25 | 0 | 1.4 | 174 | FALSE | 00AE8673 | 8673FA9A | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0208 520 | 00101011 0x2B | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff72456a5310826119c2a5a") | 2021-01-07T16:10:14.165Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001388000000000000000001230432000C35FA190000003A9800B08673F842A115F6670080100002122B008C00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 16 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.5 | 0 | 0 | 7.45 | 50 | 80.025 | 25 | 0 | 1.5 | 176 | FALSE | 00B08673 | 8673F842 | 00000000 0x00 | 10000000 0x80 | 1 arrows up | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0212 530 | 00101011 0x2B | 0x008C 140 | 1 | 1 arrows up | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff72325a5310825d9c7a98d") | 2021-01-07T16:05:09.564Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000027102789ECB329000100001388000000000000000001220A32000C36F4190000003E8000A88673F716A115F6670080100002172B008C00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 16 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1 | 2789ECB3 | 0x2900 10496 | 00000001 0x01 | 0.5 | 0 | 0 | 7.425 | 50 | 80.05 | 25 | 0 | 1.6 | 168 | FALSE | 00A88673 | 8673F716 | 00000000 0x00 | 10000000 0x80 | 1 arrows up | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0217 535 | 00101011 0x2B | 0x008C 140 | 1 | 1 arrows up | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff720cea5310822511838ad") | 2021-01-07T15:55:10.043Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000013882789E791280001000016760000000000000000011E2232000C61EC19000000177000948673F4BEA115F6670060100002212B003700000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 15 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.5 | 2789E791 | 0x2800 10240 | 00000001 0x01 | 0.575 | 0 | 0 | 7.325 | 50 | 81.15 | 25 | 0 | 0.6 | 148 | FALSE | 00948673 | 8673F4BE | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0221 545 | 00101011 0x2B | 0x0037 55 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff71f9fa531082223397c1c") | 2021-01-07T15:50:07.232Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000013882789E791280001000016760000000000000000011D2832000C62E6190000001B58008B8673F392A115F6670060100002262B000000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 15 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.5 | 2789E791 | 0x2800 10240 | 00000001 0x01 | 0.575 | 0 | 0 | 7.3 | 50 | 81.175 | 25 | 0 | 0.7 | 139 | FALSE | 008B8673 | 8673F392 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0226 550 | 00101011 0x2B | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff71e76a5310821e0ad23d4") | 2021-01-07T15:45:10.373Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000013882789E791280001000016760000000000000000011B3432000C64DA190000001B5800888673F266A115F66700601000022B2BFFE900000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 15 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.5 | 2789E791 | 0x2800 10240 | 00000001 0x01 | 0.575 | 0 | 0 | 7.25 | 50 | 81.225 | 25 | 0 | 0.7 | 136 | FALSE | 00888673 | 8673F266 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x022B 555 | 00101011 0x2B | 0xFFE9 -23 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff71d49a5310821b555be89") | 2021-01-07T15:40:09.586Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000013882789E79128000100001676000000000000000001194032000C66CE190000001B5800888673F13AA115F6670060100002302B000000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 15 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.5 | 2789E791 | 0x2800 10240 | 00000001 0x01 | 0.575 | 0 | 0 | 7.2 | 50 | 81.275 | 25 | 0 | 0.7 | 136 | FALSE | 00888673 | 8673F13A | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0230 560 | 00101011 0x2B | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff71898a5310820dae929ae") | 2021-01-07T15:20:08.504Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF27000100001676000000000000000001117032000C8226190000000FA0008A8673EC8AA115F6670040100002442BFF3F00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 15 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.575 | 0 | 0 | 7 | 50 | 81.975 | 25 | 0 | 0.4 | 138 | FALSE | 008A8673 | 8673EC8A | 00000000 0x00 | 01000000 0x40 | 1 arrows down | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0244 580 | 00101011 0x2B | 0xFF3F -193 | -1 | 1 arrows down | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff7176ba531082068500a2e") | 2021-01-07T15:15:07.671Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF270001000016760000000000000000010F7C32000C841A190000000FA000948673EB5EA115F6670040100002492BFF9A00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 15 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.575 | 0 | 0 | 6.95 | 50 | 82.025 | 25 | 0 | 0.4 | 148 | FALSE | 00948673 | 8673EB5E | 00000000 0x00 | 01000000 0x40 | 1 arrows down | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0249 585 | 00101011 0x2B | 0xFF9A -102 | -1 | 1 arrows down | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff71641a531081feeff5964") | 2021-01-07T15:10:09.685Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF270001000016760000000000000000010D8832000C860E19000000138800A58673EA32A115F66700601000024E2BFFE000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 15 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.575 | 0 | 0 | 6.9 | 50 | 82.075 | 25 | 0 | 0.5 | 165 | FALSE | 00A58673 | 8673EA32 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x024E 590 | 00101011 0x2B | 0xFFE0 -32 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff71514a531081fc5f27ce3") | 2021-01-07T15:05:07.955Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF270001000016760000000000000000010B9432000C880219000000138800AB8673E906A115F6670060100002532BFFE000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 15 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.575 | 0 | 0 | 6.85 | 50 | 82.125 | 25 | 0 | 0.5 | 171 | FALSE | 00AB8673 | 8673E906 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0253 595 | 00101011 0x2B | 0xFFE0 -32 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff713e9a531081c96b1894a") | 2021-01-07T15:00:09.568Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF2700010000167600000000000000000109A032000C89F619000000177000AD8673E7D8A115F6670060100002582B000000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 15 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.575 | 0 | 0 | 6.8 | 50 | 82.175 | 25 | 0 | 0.6 | 173 | FALSE | 00AD8673 | 8673E7D8 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0258 600 | 00101011 0x2B | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff71063a531081be83fe10f") | 2021-01-07T14:45:07.731Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF2700010000186A00000000000000000103C432000C8FD219000000232800AF8673E454A115F6670060100002672B000800000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 14 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.625 | 0 | 0 | 6.65 | 50 | 82.325 | 25 | 0 | 0.9 | 175 | FALSE | 00AF8673 | 8673E454 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0267 615 | 00101011 0x2B | 0x0008 8 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff70f39a531081b89b1fb2e") | 2021-01-07T14:40:08.913Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF2700010000186A00000000000000000101D032000C91C619000000271000AF8673E328A115F66700601000026C2B000300000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 14 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.625 | 0 | 0 | 6.6 | 50 | 82.375 | 25 | 0 | 1 | 175 | FALSE | 00AF8673 | 8673E328 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x026C 620 | 00101011 0x2B | 0x0003 3 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff70e0ca531081b43ee9c03") | 2021-01-07T14:35:08.134Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF2700010000186A000000000000000000FFDC32000C93BA190000002AF800AD8673E1FCA115F6670060100002712B000000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 14 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.625 | 0 | 0 | 6.55 | 50 | 82.425 | 25 | 0 | 1.1 | 173 | FALSE | 00AD8673 | 8673E1FC | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0271 625 | 00101011 0x2B | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff70cdfa531081b273fbc53") | 2021-01-07T14:30:07.358Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF2700010000186A000000000000000000FDE832000C95AE190000002AF800AA8673E0D0A115F6670060100002762B000000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 14 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.625 | 0 | 0 | 6.5 | 50 | 82.475 | 25 | 0 | 1.1 | 170 | FALSE | 00AA8673 | 8673E0D0 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0276 630 | 00101011 0x2B | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff70bb4a531081acac2eb9b") | 2021-01-07T14:25:08.537Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF2700010000186A000000000000000000FBF432000C97A2190000002EE000A88673DFA4A115F66700601000027B2B000000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 14 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.625 | 0 | 0 | 6.45 | 50 | 82.525 | 25 | 0 | 1.2 | 168 | FALSE | 00A88673 | 8673DFA4 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x027B 635 | 00101011 0x2B | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff70a87a531081a77d3f15e") | 2021-01-07T14:20:07.757Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF2700010000186A000000000000000000FA0032000C99961900000036B000A68673DE78A115F6670040100002802BFF7300000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 14 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.625 | 0 | 0 | 6.4 | 50 | 82.575 | 25 | 0 | 1.4 | 166 | FALSE | 00A68673 | 8673DE78 | 00000000 0x00 | 01000000 0x40 | 1 arrows down | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0280 640 | 00101011 0x2B | 0xFF73 -141 | -1 | 1 arrows down | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff70831a5310819a4c50a31") | 2021-01-07T14:10:08.894Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF2700010000186A000000000000000000F61832000C9D7E190000003E8000BA8673DC20A115F66700601000028A2BFFC900000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 14 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.625 | 0 | 0 | 6.3 | 50 | 82.675 | 25 | 0 | 1.6 | 186 | FALSE | 00BA8673 | 8673DC20 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x028A 650 | 00101011 0x2B | 0xFFC9 -55 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff70703a531081946a11dca") | 2021-01-07T14:05:07.818Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF2700010000186A000000000000000000F42432000C9F7219000000426800C08673DAF4A115F66700601000028F2BFFC900000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 14 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.625 | 0 | 0 | 6.25 | 50 | 82.725 | 25 | 0 | 1.7 | 192 | FALSE | 00C08673 | 8673DAF4 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x028F 655 | 00101011 0x2B | 0xFFC9 -55 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff705d9a5310816478577a8") | 2021-01-07T14:00:09.772Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF2700010000186A000000000000000000F23032000CA16619000000465000C58673D9C8A115F6670060100002942BFFB500000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 14 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.625 | 0 | 0 | 6.2 | 50 | 82.775 | 25 | 0 | 1.8 | 197 | FALSE | 00C58673 | 8673D9C8 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0294 660 | 00101011 0x2B | 0xFFB5 -75 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff704aca531081624b84f6e") | 2021-01-07T13:55:08.220Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF27000100001388000000000000000000EF4232000CA454190000004A3800CB8673D89CA115F6670160100002992BFFD300000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 13 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.5 | 0 | 0 | 6.125 | 50 | 82.85 | 25 | 0 | 1.9 | 203 | FALSE | 00CB8673 | 8673D89C | 00000001 0x01 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0299 665 | 00101011 0x2B | 0xFFD3 -45 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff703f1a5310815eb20352c") | 2021-01-07T13:52:01.340Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF27000100001388000000000000000000EE4832000CA54E190000004E2000CB8673D89CA115F6670160100002992BFFD300000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 13 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.5 | 0 | 0 | 6.1 | 50 | 82.875 | 25 | 0 | 2 | 203 | FALSE | 00CB8673 | 8673D89C | 00000001 0x01 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0299 665 | 00101011 0x2B | 0xFFD3 -45 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff70127a5310811151ed879") | 2021-01-07T13:40:07.836Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF27000100001388000000000000000000EA6032000CA9361900000059D800CA8673D518A115F6670560100002A82B001300000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 13 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 50 | 82.975 | 25 | 0 | 2.3 | 202 | FALSE | 00CA8673 | 8673D518 | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02A8 680 | 00101011 0x2B | 0x0013 19 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff6fffda5310810f64f4287") | 2021-01-07T13:35:09.273Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF27000100001388000000000000000000E96632000CAA30190000005DC000C48673D3ECA115F6670060100002AD2B001300000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 13 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.5 | 0 | 0 | 5.975 | 50 | 83 | 25 | 0 | 2.4 | 196 | FALSE | 00C48673 | 8673D3EC | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02AD 685 | 00101011 0x2B | 0x0013 19 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff6fed0a531081075a47851") | 2021-01-07T13:30:08.237Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF27000100001388000000000000000000E77232000CAC241900000061A800C28673D2C0A115F6670060100002B22B000600000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 13 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.5 | 0 | 0 | 5.925 | 50 | 83.05 | 25 | 0 | 2.5 | 194 | FALSE | 00C28673 | 8673D2C0 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02B2 690 | 00101011 0x2B | 0x0006 6 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff6fc78a531080f6f868473") | 2021-01-07T13:20:08.684Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789C7BF27000100001388000000000000000000E48432000CAF1219000000697800BC8673D068A115F6670060100002BC2BFFDB00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 13 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789C7BF | 0x2700 9984 | 00000001 0x01 | 0.5 | 0 | 0 | 5.85 | 50 | 83.125 | 25 | 0 | 2.7 | 188 | FALSE | 00BC8673 | 8673D068 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02BC 700 | 00101011 0x2B | 0xFFDB -37 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff6fa19a531080dc8743af0") | 2021-01-07T13:10:01.186Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000023282789BBC526000100001388000000000000000000E09C32000CE5C2190000003E8000C18673CE10A115F6670060100002C62BFFD300000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 13 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.9 | 2789BBC5 | 0x2600 9728 | 00000001 0x01 | 0.5 | 0 | 0 | 5.75 | 50 | 84.525 | 25 | 0 | 1.6 | 193 | FALSE | 00C18673 | 8673CE10 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02C6 710 | 00101011 0x2B | 0xFFD3 -45 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff6f946a531080da801c897") | 2021-01-07T13:06:30.734Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000023282789BBC526000100001388000000000000000000DFA232000CE6BC19000000426800C18673CE10A115F6670060100002C62BFFD300000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 13 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.9 | 2789BBC5 | 0x2600 9728 | 00000001 0x01 | 0.5 | 0 | 0 | 5.725 | 50 | 84.55 | 25 | 0 | 1.7 | 193 | FALSE | 00C18673 | 8673CE10 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02C6 710 | 00101011 0x2B | 0xFFD3 -45 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff6f8f4a531080d8e5bf1bf") | 2021-01-07T13:05:08.162Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000023282789BBC526000100001388000000000000000000DFA232000CE6BC19000000426800C58673CCE4A115F6670060100002CB2B000000000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 13 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.9 | 2789BBC5 | 0x2600 9728 | 00000001 0x01 | 0.5 | 0 | 0 | 5.725 | 50 | 84.55 | 25 | 0 | 1.7 | 197 | FALSE | 00C58673 | 8673CCE4 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02CB 715 | 00101011 0x2B | 0x0000 0 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff6f7c7a5310809c9cd56ea") | 2021-01-07T13:00:07.484Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000023282789BBC526000100001388000000000000000000DDAE32000CE8B019000000465000C98673CBB8A115F6670560100002D02B000F00000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 13 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.9 | 2789BBC5 | 0x2600 9728 | 00000001 0x01 | 0.5 | 0 | 0 | 5.675 | 50 | 84.6 | 25 | 0 | 1.8 | 201 | FALSE | 00C98673 | 8673CBB8 | 00000101 0x05 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02D0 720 | 00101011 0x2B | 0x000F 15 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff6f69ca5310809a6e71017") | 2021-01-07T12:55:08.669Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000023282789BBC526000100000FA0000000000000000000DBBA32000CEAA4190000004A3800C28673CA8CA115F6670460100002D52B00340000D900000000000000000000000000000008C5000008C5 | 12 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.9 | 2789BBC5 | 0x2600 9728 | 00000001 0x01 | 0.4 | 0 | 0 | 5.625 | 50 | 84.65 | 25 | 0 | 1.9 | 194 | FALSE | 00C28673 | 8673CA8C | 00000100 0x04 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x02D5 725 | 00101011 0x2B | 0x0034 52 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 217 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff6f570a53108090ba2c3e2") | 2021-01-07T12:50:07.891Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000023282789BBC526000100000FA0000000000000000000DAC032000CEB9E190000004A3803028673C960A115F66700E0140000002B00000000D900000000000000000000000000000008C5000008C5 | 12 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.9 | 2789BBC5 | 0x2600 9728 | 00000001 0x01 | 0.4 | 0 | 0 | 5.6 | 50 | 84.675 | 25 | 0 | 1.9 |  | TRUE | 03028673 | 8673C960 | 00000000 0x00 | 11100000 0xE0 | Undefined ?? | 00010100 0x14 | 00000000 0x00 | 0x0000 0 | 00101011 0x2B | 0x0000 0 | 0 | No arrows | FALSE | 00000000 0x00 | 217 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff6f4b3a5310808f59dc557") | 2021-01-07T12:46:59.280Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000023282789BBC526000100000FA0000000000000000000D9C632000CEC98190000004E2003028673C960A115F66700E0140000002B00000000D900000000000000000000000000000008C5000008C5 | 12 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.9 | 2789BBC5 | 0x2600 9728 | 00000001 0x01 | 0.4 | 0 | 0 | 5.575 | 50 | 84.7 | 25 | 0 | 2 |  | TRUE | 03028673 | 8673C960 | 00000000 0x00 | 11100000 0xE0 | Undefined ?? | 00010100 0x14 | 00000000 0x00 | 0x0000 0 | 00101011 0x2B | 0x0000 0 | 0 | No arrows | FALSE | 00000000 0x00 | 217 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5 | calibration (over time)
ObjectId("5ff6f445a5310808e277a827") | 2021-01-07T12:45:09.083Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000023282789BBC526000100000FA0000000000000000000D9C632000CEC98190000004E2000AF8673C834A115F6670060100000052B004300000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 12 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.9 | 2789BBC5 | 0x2600 9728 | 00000001 0x01 | 0.4 | 0 | 0 | 5.575 | 50 | 84.7 | 25 | 0 | 2 | 175 | FALSE | 00AF8673 | 8673C834 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0005 5 | 00101011 0x2B | 0x0043 67 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff6f318a5310808af794232") | 2021-01-07T12:40:08.294Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000023282789BBC526000100000FA0000000000000000000D7D232000CEE8C19000000520800AC8673C708A115F66700601000000A2B005100000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 12 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.9 | 2789BBC5 | 0x2600 9728 | 00000001 0x01 | 0.4 | 0 | 0 | 5.525 | 50 | 84.75 | 25 | 0 | 2.1 | 172 | FALSE | 00AC8673 | 8673C708 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x000A 10 | 00101011 0x2B | 0x0051 81 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff6f2b2a53108088e674b0d") | 2021-01-07T12:38:26.066Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000023282789BBC526000100000FA0000000000000000000D7D232000CEE8C19000000520800AC8673C708A115F66700601000000A2B005100000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 12 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 0.9 | 2789BBC5 | 0x2600 9728 | 00000001 0x01 | 0.4 | 0 | 0 | 5.525 | 50 | 84.75 | 25 | 0 | 2.1 | 172 | FALSE | 00AC8673 | 8673C708 | 00000000 0x00 | 01100000 0x60 | No arrows | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x000A 10 | 00101011 0x2B | 0x0051 81 | 0 | No arrows | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5
ObjectId("5ff6ef8ca5310807e9d69ae4") | 2021-01-07T12:25:00.221Z | PumpStatusEventRaw | 02013C50000000000000000000000000000032C82789B6ED25000100000FA0000000000000000000D3EA32000D159C1900000032C800958673C384A115F6670080100000192B007500000000000000000000000000000000000008C5000008C5 | 12 | 01010000 0x50 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 00000000 | 00000000 | 0x0000 0 | 0x0000 0 | 1.3 | 2789B6ED | 0x2500 9472 | 00000001 0x01 | 0.4 | 0 | 0 | 5.425 | 50 | 85.75 | 25 | 0 | 1.3 | 149 | FALSE | 00958673 | 8673C384 | 00000000 0x00 | 10000000 0x80 | 1 arrows up | 00010000 0x10 | 00000000 0x00 | 0x0019 25 | 00101011 0x2B | 0x0075 117 | 1 | 1 arrows up | TRUE | 00000000 0x00 | 0 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 00000000 0x00 | 000008C5 | 000008C5

## Arrow status mapping
01000000 0x40 | 1 arrows down
10000000 0x80 | 1 arrows up
00100000 0x20 | 2 arrows down
10100000 0xA0 | 2 arrows up
00000000 0x00 | 3 arrows down
11000000 0xC0 | 3 arrows up
01100000 0x60 | No arrows
11100000 0xE0 | Undefined ??